## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  CК4-58

Предназначен для исследования  спектров

периодических сигналов произвольной формы и модуляции и стационарных шумов, исследования характеристик четырехполюсников, для селективного измерения частот и уровней периодических сигналов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 0,4 кГц – 600 кГц |
| Полоса обзора | 200 Гц – 200 кГц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ | 100, 300, 1000 3000 Гц |
| Погрешность измерения частотных интервалов | 0,0001F+П+1/Т * |
| Динамический диапазон По гармоническим искажениям По интермодуляционным искажениям 3-го пор. | 70 дБ 70 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов приведенный ко входу | 0,14 мкВ 0,42 мкВ |
| Ослабление каналов побочного приема | 70 дБ |
| Предел измерения уровней по входу | 80 нВ – 80 мВ |
| Погрешность входного аттенюатора | 3 % |
| Погрешность аттенюатора ПЧ | 4 – 6 % |
| Погрешность индикатора | 4 % |
| Погрешность логарифмического масштаба амплитуд | 2 дБ |
| Погрешность сигнала первой гармоники калибратора | 2 % |
| Неравномерность АЧХ | 6 % |
| Динамический диапазон измерения | 130 дБ |
| Период развертки | 0,01 – 20 сек |
| Входное сопротивление | 100 кОм 50 , 600 Ом |
| Исполнение | Лабораторное |
| Температурный диапазон | + 5 +40 град С |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Габаритные размеры | 120 Х 480 Х555 мм 160 х 480 х 555 мм |
| # Масса | 48 кг |

- F – полоса обзора (Кгц)

- П – полоса пропускания (Кгц)

- Т – время счета частотомера