# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-41

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 300 мкВ –1 В |
| Пределы измерения напряжений | 1; 3; 10; 30; 100;300 мВ 1 В |
| Диапазон частот | 20 Гц – 10 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 45 Гц – 1 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 2,5 % |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 4 – 15 % |
| Входное сопротивление | 4 МОм |
| Входная емкость | 3,5 пф |
| Диапазон рабочих температур | - 30 + 50 град С |
| Относительная влажность воздуха | 98 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц 220 В 400 Гц |
| Потребляемая мощность | 15 |
| Габаритные размеры | 168 х 206 х 328 мм |
| Масса | 6 кг |